## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
空气压力治疗仪（气压治疗仪） | 1 | 9800 | 9800 | 用于术后患者及卧床患者预防长期卧床静脉血栓形成，0~60mins定时，压力范围：20~220 mmHg，充放气速度可调节，▲使用寿命≥5年
冷光源套装 | 1 | 19800 | 19800 | 1.要求输入电压：AC220V 50/60Hz；2.要求输入功率：≤450VA；3.要求灯泡规格：氙灯，16V250W；4.要求色温: ≤5600K；5.要求安全类型至少为：Ⅰ类 BF型；6.▲要求使用寿命≥6年；
空气压力治疗仪 | 1 | 9800 | 9800 | 用于术后患者及卧床患者预防长期卧床静脉血栓形成，0~60mins定时，压力范围：20~220 mmHg，充放气速度可调节，▲使用寿命≥5年
热敏灸治疗仪 | 10 | 6000 | 60000 | 1、要求可手持治疗头开展回旋灸、雀啄灸、循经灸和温和灸和探寻热敏腧穴；2、要求波长范围至少包括：0.7～8um（高度拟合热敏灸艾条燃烧时光谱）；3、要求无烟、无需耗材；4、要求采用定向导热结构的可拆卸的治疗头，治疗头中加热器工作寿命：≥4600h；5、要求具备红外光柱精确指示穴位位置；6、要求治疗头具有散热结构设计，同时具备双重过热保护；7、要求治疗热平衡时间：≤20min，定时范围：0-60min。一个运行周期结束后，蜂鸣器报警提示，治疗仪将处于待机状态；8、要求治疗档位为≥5档；9、要求治疗头、支架、电源适配器分开设计，支架可折叠方便收纳；10、▲要求使用寿命≥5年；
手术用放大镜 | 1 | 40000 | 40000 | 1、▲要求为镶嵌式眼镜；2、要求左右光学系统间垂直偏移<15’；3、要求左右光学系统间放大率差<1.5%；4、要求左右光学系统间焦距差= DL/R <1.5XDF；5、要求分辨力≥+1800X NA；6、要求左右视场间像倾斜差<2；7、要求为镀膜超光技术；8、要求有效工作距离范围不低于25-60cm；9、要求视野范围不低于60-150mm；10、要求重量＜60克；11、要求倾角36度；12、▲要求为钛金属框架；13、要求配侧护目片；14、要求允许清水冲洗；15、要求允许75%乙醇擦拭；16、要求根据科室手术医生眼睛视力情况进行配置；
动态葡萄糖监测系统 | 4 | 6000 | 24000 | 用于患者的动态血糖监测，得到血糖趋势图，便于用药剂量调整和疗效观察，与院内在用耗材匹配
关节镜镜头 | 1 | 95000 | 95000 | 1、▲要求直径≤1.9mm，长度≤58mm，30度视角，宝石镜面；2、要求激光焊接，超广角（视场角≥105°），不失真，高效率光传导；3、要求可高温高压消毒；4、要求具备快速锁定工作鞘管高流量进出水阀，鞘管前段窗孔设圆锥闭孔器1个；
碳13呼气检测仪 | 1 | 20000 | 20000 | 1、要求供电电源：AC220V 50Hz，最大额定功耗＜250W；2、要求样本检测数量：≥12通道，同时检测≥6个样本；3、要求质控校正：无需每日校正，全自动自控程序校准，无需外源气体校准，质控校正周期30-60日；4、▲要求网络：仪器自带网络集成模块，方便用户局域网络的连接与共享；5、▲要求探测效率：红外恒温技术，探测效率487HZ，样品重复性≤±0.3‰，样品精确性≤0.3‰；6、要求测量系统核心构成至少包括：光学系统、红外光源、样品池、探测器：PbSe红外光敏探测元件、信号切变、信号采集、温控系统、进样系统；7、▲要求样本重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次）；8、▲要求样本精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次）；9、要求样本CO2浓度范围：1.0～6.0%；10、要求所需样本体积：≥120mL/袋；11、要求样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间≤3分钟；12、要求预热时间≤30分钟；13、▲要求具备专业中文视窗分析软件（厂家免费安装操作软件，并负责软件更新）；14、▲要求使用寿命≥8年；15、要求CO2过滤器和CO2吸附剂长期给予免费更换；
碳14呼气检测仪 | 2 | 20001 | 20001 | 1、要求供电电源：AC220V 50Hz，最大额定功耗＜250W；2、要求样本检测数量：≥12通道，同时检测≥6个样本；3、要求质控校正：无需每日校正，全自动自控程序校准，无需外源气体校准，质控校正周期30-60日；4、▲要求网络：仪器自带网络集成模块，方便用户局域网络的连接与共享；5、▲要求探测效率：红外恒温技术，探测效率487HZ，样品重复性≤±0.3‰，样品精确性≤0.3‰；6、要求测量系统核心构成至少包括：光学系统、红外光源、样品池、探测器：PbSe红外光敏探测元件、信号切变、信号采集、温控系统、进样系统；7、▲要求样本重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次）；8、▲要求样本精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次）；9、要求样本CO2浓度范围：1.0～6.0%；10、要求所需样本体积：≥120mL/袋；11、要求样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间≤3分钟；12、要求预热时间≤30分钟；13、▲要求具备专业中文视窗分析软件（厂家免费安装操作软件，并负责软件更新）；14、▲要求使用寿命≥8年；15、要求CO2过滤器和CO3吸附剂长期给予免费更换；
呼气试验测试仪（C13） | 1 | 5000 | 5000 | 1、要求供电电源：AC220V 50Hz，最大额定功耗＜250W；2、要求样本检测数量：≥12通道，同时检测≥6个样本；3、要求质控校正：无需每日校正，全自动自控程序校准，无需外源气体校准，质控校正周期30-60日；4、▲要求网络：仪器自带网络集成模块，方便用户局域网络的连接与共享；5、▲要求探测效率：红外恒温技术，探测效率487HZ，样品重复性≤±0.3‰，样品精确性≤0.3‰；6、要求测量系统核心构成至少包括：光学系统、红外光源、样品池、探测器：PbSe红外光敏探测元件、信号切变、信号采集、温控系统、进样系统；7、▲要求样本重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次）；8、▲要求样本精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次）；9、要求样本CO2浓度范围：1.0～6.0%；10、要求所需样本体积：≥120mL/袋；11、要求样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间≤3分钟；12、要求预热时间≤30分钟；13、▲要求具备专业中文视窗分析软件（厂家免费安装操作软件，并负责软件更新）；14、▲要求使用寿命≥8年；15、要求CO2过滤器和CO2吸附剂长期给予免费更换；16、▲要求【13C】胶囊呼气试验药盒单价：≤78元/人份；
超声小探头 | 2 | 50000 | 100000 | 每个探头需具备：1、适用部位：气管、上、下消化道（小肠除外）；2、超声中心频率：20MHz；3、轴向分辨力：2mm；4、侧向分辨力：2mm；5、探头长度：≥2150mm；6、探头前端直径：≤1.4mm；7、插入部最大外径：1.9mm；8、适用钳道：≥2.0mm；9、适用主机型：SP-900；
可视喉镜 | 1 | 23000 | 23000 | 分辨率≥3.72 lp/mm；景深：5-100mm；液晶屏像素≥2.5",320*240；视场角≥60º±15%；电池持续放电时间≥3h；显示器前后转动角度≥0º～130º；显示器左右转动角度≥0º～270º；摄像头内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux，可使用多种规格的喉镜片
临时起搏器 | 2 | 49000 | 98000 | 1、要求起搏模式至少包括 A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT，高频起搏，紧急起搏和0S0；2、要求电压 0.1-20V，感知灵敏度 0.1--20mV，起搏频率 40-180ppm；3、要求高频起搏频率 40-1000ppm，预设频率400ppm，预设频率400ppm，松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏；4、要求具备一键紧急起搏模式 V00/10V/80ppm， 不应期 400ms-300ms for AXX模式， 不应期 400ms-300ms for AXX模式；5、要求具备频率奔放保护，取决于心律设置，噪声监测 125ms，自动切换至A00/V00模式；6、要求具备报警(可视化加声音) 高／低 阻抗，心率报警（≥150ppm）、电池和后备电源、噪声、自检或系统错误；7、要求接头≥2个接头，适用接头直径范围：0.9-2.1mm；电池 2xAA, 2600mAh，电池使用时间 ≥200h，后备电池 1350mAh；8、要求菜单语言至少包括英语，重量≤ 285g；9、▲要求设备使用寿命≥6年；
无创呼吸机 | 1 | 50000 | 50000 | 一、设备主要技术要求:▲1、要求设备显示屏为≥4.5英寸彩色触摸屏，可同屏显示设置参数和治疗参数，屏幕亮度可调，不影响患者夜间休息；▲2、要求主机至少具有无创呼吸通气及高流量湿化治疗模式，满足不同使用环境需求；▲3、要求内置自动空气氧气混合器，通过氧浓度监测器进行氧浓度实时自动控制，氧浓度控制范围≥21%~100%，NIV模式和HFNC模式，均可实现自动控制；4、要求超声波传感器监测氧浓度，不需使用氧电池（无氧电池消耗）；5、加湿方式：集成一体化加湿方式，无须连接外置湿化器；6、要求患者连接界面至少包括：HFNC模式可选有创、无创、儿童、面罩鼻塞导管，NIV模式可选鼻罩、口鼻罩；7、配备专业消毒工具套装1套，设备可进行快速消毒，消毒效果达到灭菌级别；▲8、要求设备使用寿命≥6年；二、NIV模式参数：1、通气模式至少包含CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS；2、压力上升时间不低于0.1-0.6 S；3、目标潮气量范围≥200-2000ML；监测潮气量范围≥100-2500ML；4、灵敏度：吸气切换灵敏度不低于1-6 档/自动；呼吸切换灵敏度不低于1-6 档/自动；三、HFNC模式参数：1、工作模式至少包括HFLOW、LFLOW；2、流量调节范围：HFLOW≥10-80L/min，LFLOW≥2-25L/min；3、输出湿度不低于6档调节；
574401