自动除颤仪（AED）技术参数及主要技术规格

- 自动除颤仪（ＡＥＤ）

- 数量：拾伍套

- 设备主要用途说明：用于公众场所生命安全应急救援心脏除颤；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 要求机器自身具备便携把手，便于携带； 重量≤3kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用；

  - 要求至少提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动；

  - ▲要求具备≥7英寸彩屏，屏幕分辨率≥ 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救；

  - 要求为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示；

  - 要求数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等；

  - 要求具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全；

  - 要求具有智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用；

  - 要求在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示；

  - 要求除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；

  - ▲要求能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量；成人最大除颤能量可达 360J ，以便于非专业医务人员使用；

  - ▲要求支持成人/小儿模式，且模式可一键切换或自动切换；切换后机器根据对应的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式；

  - 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤9秒；

  - ▲要求抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m 跌落冲击；

  - 要求防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别 ≥IP55；

  - 要求工作温度范围：至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟；

  - 要求具备自检功能：至少具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检， 可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障；

  - 要求具备录音功能，至少可保存 60分钟抢救现场录音，便于事件回溯；

  - ▲要求一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60 个月；一次性电池在适合条件下，可以支持≥350 次 200J 放电或≥200 次 360J 放电；

  - ▲要求整套设备使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明），整机至少标配一套成人电极片、一套小儿电极片；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。