玉溪市人民医院购置

磁场刺激仪技术参数及主要技术规格

- 磁场刺激仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）基本要求

  - ▲要求外观结构：一体式主机，脉冲源、冷却系统高度集成，非堆叠结构。（彩页或官网截图证明）；

  - ▲要求冷却系统：惰性液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷（提供产品《医疗器械注册证》加以证明）；

  - 要求操作系统：笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏；

  - 要求刺激线圈最大磁感应强度≥6T；

  - 要求磁感应强度稳定输出允差：≤±5%；

  - 要求磁感应强度的最大变化率至少包括：20KT/s~80KT/s；

  - ▲要求脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs（提供产品《检验报告》加以证明）；

  - ▲要求输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs（提供产品《检验报告》加以证明）；

  - 要求输出脉冲频率至少包括：0.1Hz~40Hz可调；

  - ▲要求脉冲频率允差值：≤±2%（提供产品《检验报告》加以证明）；

  - 要求电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥4000VAC；

  - 要求线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型；

  - 要求可扩展科研用线圈拍至少包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型；（提供实物图片加以证明）；

  - 要求具备运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现；

  - 要求具备自动计算神经传导时间功能；

  - 要求具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形；

    - 要求通道数：≥2通道；

    - ▲要求采样率：≥100KHz（提供产品《检验报告》加以证明）；

    - 要求传输方式：有线传输，非无线传输，确保信号稳定；

    - ▲要求最小分辨率：≤0.2μV，频率测量范围至少包括：1Hz~25KHz。（提供产品《检验报告》加以证明）；

  - 刺激模式；

    - ▲要求支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。（提供产品《检验报告》加以证明）；

    - 要求支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围至少包括-31000ms~31000ms内可调，步长≤1ms；

    - 要求定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：≤±10%；

    - 要求治疗方案提供详细图文描述，配合定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导；

  - 要求要求触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V；

  - 要求触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V；

  - 要求操作软件上能够调节触发输入延时时间，软件至少在0~500ms范围可调，步长≤0.1ms；

  - 要求操作软件上能够调节触发输出延时时间，软件至少在-500~500ms范围可调，步长≤0.1ms；

  - ▲要求支持扩展经颅磁刺激随动导航系统（提供产品《检验报告》加以证明）；

  - 开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容；

- （二）其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台、圆形排1副、8字排一副、操作软件1套、线圈支架两2副、定位帽10个等。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

玉溪市人民医院

2024年8月12日