加温毯技术参数及主要技术规格

- 加温毯

- 数量：拾套

- 设备主要用途说明：用于维持患者手术中体温恒定、降低低体温引发的并发症。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 系统基本要求

  - 主机为微电脑智能温控系统，可识别显示每个通道接入的毯垫名称并恒温控制；

  - 要求控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源；

  - 要求主机尺寸：长≤25cm×宽≤20cm×高≤30cm；

  - 要求控制器重量≤3.5kg，重量轻，方便转运；

  - 主机应有单一故障报警保护，至少包括:加热回路故障报警；传感器故障报警，插头脱落报警；

  - ▲要求输出温度至少包含32-40℃ , 调节幅度≤ 0.1 ℃， 主机应有双重独立超温报警保护装置；

  - ▲ 加温毯垫密封防水，可清洗消毒，可重复使用；

  - ▲要求病员加温系统加温垫（毯）防水等级≥IPX8，加温垫（毯）可沉浸在 2 米水深长时间不进水，能完全防止手术过程中产生的液体渗透至加温垫毯）的内部，保证设备安全运行；

  - ▲要求控制器具有双通道输出功能，可同时连接一个加温垫（下铺）和一个加温毯（上盖），加温垫和加温毯可分别控制温度，上下同时加温，实现立体复温；也可以单独连接加温垫或者加温毯，灵活适用多种临床需求；

  - 要求具备患者体温监测：实时连续监测患者体温，同步显示在主机界面；

  - ▲要求具有适用于截石位专用腿套式加温毯、洞巾式加温毯和新生儿专用毯的选配方案；

  - 要求加温垫（毯）采用热合技术，完全密闭，防水防液，清洗消毒可用酒精擦洗；

  - ▲要求加温垫（毯）具备双重防漏电触电结构和双重防水结构；

  - 要求加温垫（毯）可透视 X 射线；

  - 要求加温垫内置的压力缓解垫及舒适层能有效预防褥；

  - 要求设备运行无噪音，可连续 ≥24h不间断工作；

  - 要求主机可外接可充电电池供电，方便患者转移时不间断治疗；

  - ▲要求无耗材，不会产生废水废气；

  - ▲要求加温垫/毯外层采用单向透气材料，加热过程中，不产生鼓胀现象，无排气阀；

  - 要求工作模式：自动加温模式、手动加温模式；

  - 要求具备安全保护功能：具有多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

  - 要求控制器具备开机自检功能；自检项目至少包括：负载未接入、负载过大、输入传感 器断耦、模拟报警、实时检测、超温报警、报警解除等；

  - 要求控制器至少具有：电源故障报警、超温报警、低温报警、高温报警、传感器失效报警等，符合相关标准要求的声光报警功能；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。