毛发动力系统技术参数及主要技术规格

- 毛发动力系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于毛发移植手术。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 动力主机技术参数要求

  - ▲要求配备脚踏开关，进液防护等级至少为IPX8；

  - ▲要求可调节设定输出转速范围包含：2000～20000 r/min，调节步进包含1000 r/min。

  - 要求转速的允许误差≤±1%（提供举证材料）；

  - 要求维持额定转速12000 r/min时，转矩≥1.2mNm；

  - 要求堵转转矩≥24mNm；

  - 要求使用时噪声≤50dB。

  - 要求采用分离式手柄设计，方便手机进行单独消毒/灭菌；

  - 要求产品支持连续运行模式，产品符合连续运行的要求；

  - 要求具备脚踏单踩计数功能，使用时每次踩下脚踏开关启动，计数进行累加；

  - ▲要求具备智能取发计数功能，智能识别出每次毛囊钻取操作，自动计数累加；

  - 要求具备不剃发取发功能，系统以固定角度振荡往复旋转，旋转角度设定范围包含：90～720°，调节步进包含90°每步；

  - 要求系统内置备用电源，当外部供电中断时，系统自动切换内部电源供电，并持续使用时间≥2H；

  - ▲要求具备相互独立的主系统和副系统，主副系统的供电、控制、界面完全独立,且主副系统可以同时使用；

- （二）其它要求

  - 要求至少配置微型数控制冷器1台，温度控制范温度控制范围至少包含-5℃~10℃，调节步进≤0.5℃；

  - 要求至少配置电动手术床1台，要求手术台主要动作至少包含：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移；

  - 要求至少配置体视显微镜3台，要求主机连续变倍范围至少包含：0.75X-4.5X，标准放大倍率至少包含7.5X-45X，标准工作距离≥110mm，系统最大工作距离≤301mm；

  - 要求至少配置头皮洗护仪2台，要求二氧化碳气体出口浓度：≥2000ppm，当流量过低时二氧化碳气体耗尽时(0.1Mpa以下)为气瓶停止供气；碳酸泉水制造能力：≥6L/min；

  - ▲要求至少配置半导体激光治疗仪1台，要求激光类型至少为3R类，适用于促进雄激素源性脱发患者毛发生长；要求输出光路：≥280个激光头，输出功率：≤5mW；激光波长为640-670nm；激光有效辐照面积：≥650cm²；

  - ▲要求至少配置激光生发治疗仪1台，激光灯数量≥280颗；激光波长为640-670nm；要求激光功率5mW/颗，误差≤±20%；要求激光器全头皮覆盖，等距照射头皮，照射面积：≥650CM²；

  - 要求至少配置激光生发帽3台，要求至少配备生发帽、低能量激光管、USB电源线、大号弹性硅胶夹片、手机APP，注册证适用范围至少包含可用于促进脱发患者毛发生长，治疗雄激素源性脱发；工作时间：≥30min；

  - 要求至少配置低能量激光生发梳3把；注册证适用范围至少包含可用于促进脱发患者毛发生长，治疗雄激素源性脱发；

  - ▲要求整套系统使用寿命≥5年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：手术动力系统主机1台，电源线1条，脚踏开关1个，微电机配套手机2个，钻取针30个，不锈钢分离镊（弯）6个，钛合金分离镊（弯）4个，不锈钢种植镊4个，钛合金种植镊4个，不锈钢拔毛镊4个，宝石手术刀头30个，宝石手术刀柄3个，种植笔6个，弯盘2个，换药碗2个，分离刀柄3个，毛发分离刀片1盒，毛囊式分离板3个，穿戴式放大镜2个，器械消毒盒3个，植发设计工具1个，头皮纹饰点套盒1套，数字化显示屏1台，冰格6个，震动棒1台，可调节治疗椅1把，头皮毛囊检测仪1台，微型数控制冷器1台，电动手术台1台，体视显微镜3台，头皮洗护仪2台，半导体激光治疗仪1台，激光生发治疗仪1台，激光生发帽3台，激光生发梳3把；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。