全封闭组织脱水机技术参数及主要技术规格

- 全封闭组织脱水机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于病理检查过程中组织块脱水。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 基本要求

  - ▲要求可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求；

  - ▲要求双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置；

  - 要求试剂瓶：≥15个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.5L；

  - ▲要求支持活检等小组织样本快速脱水≤3小时；

  - 要求试剂瓶具备半透明设计，且内置≥8种彩色编码且耐受试剂标签；

  - ▲要求试剂瓶具备防溢出设计；

  - 要求石蜡熔化时长≤ 3.5小时；

  - ▲要求设备配备超声波液位传感器：数量≥4个，即每个脱水缸均具备≥2个液位传感器；低位液位传感器可监测双样品篮液位，高位传感器具备风险触发监测功能；

  - 要求具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接；

  - ▲要求设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸≥1个；

  - 要求脱水缸底部具备滤网设计；

  - 要求包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计；

  - 要求具备石蜡缸：≥4个，蜡缸容量 ≥ 3.5L; 蜡缸温度至少为：50℃~70℃；蜡缸间需气流相同，压力相同；

  - 要求脱水缸温度范围至少为35~85℃，其中石蜡温度范围至少55~80℃，脱水试剂温度范围至少35~65℃，清洗试剂温度范围至少35~85℃；

  - 要求脱水缸压力≥40 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排；

  - ▲要求具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理；

  - 要求液滴收集盘容量＞3.8L；

  - 具备智能错误处理功能，以保护样本；

  - ▲要求可自由配置程序数 ≥ 20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序；预置二甲苯程序及非二甲苯程序；脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤；

  - 要求具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统；

  - 要求具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡；

  - 要求至少具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警；

  - 要求具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能；

  - ▲要求配备不间断电源（ups），可外接，保证停电后＞半小时以上设备正常运行；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。