CT增强高压注射器技术参数及主要技术规格

- CT增强高压注射器

- 数量：贰套

- 设备主要用途说明：用于CT增强扫描检查时将造影剂注射到病人体内。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机要求

  - 要求电源、功率为：220V(50Hz),≤200VA；

  - 要求显示控制单元为触摸屏控制；

  - 要求注射头和电源单元≤30kg；

  - ▲要求注射通道数≥2通道，各通道独立马达（进口马达）；

  - 要求具备单筒/双筒：双筒≥2x200ml；

  - 要求防水等级≥IPX2；

  - 要求系统语言至少包含中文；

  - 要求数据至少能通过USB接口导出；

  - 要求能兼容其他品牌耗材；

  - ▲要求至少为无线蓝牙落地式；

- 主要功能要求

  - 要求具备双流同步注射功能，至少为：5- 95%,以5%为单位；

  - 要求具备分阶段注射功能，可设阶段≥6个；

  - ▲要求具备注射头倾斜感应功能；

  - 要求具备注射头运动显示功能，能显示锁定或注射不同状态；

  - ▲要求具备碘流速显示功能，能显示碘流速；

  - ▲要求具备碘剂量显示功能，能显示碘剂量；

  - 要求具备实时压力显示功能，能显示实时压力；

  - 要求具备压力限制报警功能，过压报警并自动停止；

  - 要求具备自动识别针筒功能，能自动识别针筒状态；

  - 要求具备自动推进功能，能自动推进活塞；

  - 要求具备自动定量吸药功能：可分别设定自动吸药容量，并一键自动吸药；

  - 要求具备自动排气功能：在自动吸药过程中自动排气，减少气泡残留；

  - 要求具备自动填充功能，连接管路后，自动排液填充管路；

  - 要求可任意位置拆卸，任意位置卸载针筒后，活塞杆自动撤回到初始位置；

- 主要技术参数要求

  - 压力限制：≤330psi

  - 要求注射压力差(压力精度)：≤10psi；

  - 要求注射速率至少为:0.1-10.0 mL/s可选,步长≤0.1 mL/s；

  - 要求注射剂量至少为：1 - 200 mL可选,步长≤1 mL；

  - 要求注射延迟至少为：1-600s可选,步长≤1s；

  - 要求扫描延迟至少为：1-600s可选,步长≤1s；

  - 要求具备注射方案存储功能，≥300个方案(可中文命名)；

  - ▲要求具备历史记录存储功能，≥15000组注射数据和压力曲线图；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：注射和电源单元（注射头1台，电源箱1台，移动式支架1台），显示控制单元1台，通信电缆1条，电源线1条（≥4米），手握控制器1个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。