全自动染色仪技术参数及主要技术规格

- 全自动染色仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于男科检查。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机要求

  - 要求操作系统至少为：≥10英寸电容触屏，64 位Windows10 操作系统，一键式启动染色程序；

  - ▲要求染色程序：至少标配精子巴氏染色、精子DNA碎片染色、精子核成熟度染色、精子Diff-Quik染色法，并可自定义染色程序；

  - ▲要求染色效率：能够至少同时进行两种染色程序；

  - ▲要求染色通量：一次性可装载染架≥2个，≥48张玻片；6个染架，可连续自动染色不低于144片；

  - ▲要求染缸配置：≥25个染缸：至少包含：15个试剂缸、3个水洗缸、2个加热缸、1个风干缸、2个上载位和2个下载位；

  - ▲要求染缸容量：≤300ml；

  - ▲要求具备水洗控制：不少于2个储水桶，25L-50L；水泵一个：避免因水压过大造成过度冲洗（水流冲洗），保证染色效果；

  - 要求在无水流场地的实验室也可进行设备安装，对安装场地无特殊要求；

  - ▲要求具备废气处理：内置滤芯，对挥发性废气进行吸收处理，减少对实验环境的污染；

  - 要求加热控制范围至少为：20-40℃，控制精度≤±1℃；

  - 要求具备风干控制：采用风机风干，不超过3分钟即可风干玻片；

  - ▲要求具备染色程序控制：染色模式至少包括浸染、提染；水洗模式至少包括漂洗、流水冲洗；可新建、修改染色程序，调整染色程序中的浸染时间、水洗时间，时间步长≤1秒；

  - 要求程序安全：通过用户名和密码登陆，无端口与外界联系，并有一键紧急停机按钮；

  - ▲要求消毒：内置紫外灯消毒；

  - 要求玻片尺寸：至少适用于厚度 1mm-1.2mm、规格为 25*75mm载玻片；

  - 要求具备关机程序：关机时可选择是否消毒，以及配备自动排水清洗功能，保证水洗缸以及管路清洁；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥5年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：全自动染色仪（主机）1台，试剂缸15个，玻片架4个，软管 3根，过滤网头1个，水桶 2个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。